兴国县人民医院碎石机房与钼靶机房射线防护工程

预  算  书

一、防护设计的法律法规及相关标准的依据

1．法律、法规

（1）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）,

2002年5月1日起实行，国家主席令第48号修改（2016年7月2日）；

（2）《放射性同位素与射线装置放射安全和防护条例》（国务院令第449号），2005年12月1日起施行；2014年7月29日修改（国务院令第653号）

（3）《放射诊疗管理规定》(中华人民共和国卫生部令第46号)，2006年3月1日施行，2016年1月19日修订；

（4）《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》（中华人民共和国卫生部通知卫监督发【2012】25号），2012年4月12日印发；

（5）《放射工作人员职业健康管理办法》（中华人民共和国卫生部令第55号）,2007年11月1日起施行；

2.相关标准

（1）《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》（GBZ/T181-2006）,2007年4月1日起实施

（2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），2003年4月1日起实施

（3）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013），2014年5月1日起实施

（4）《医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准》（GB16348-2010），2011年6月1日实施

（5）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）,2016年11月1日起实施

（6）《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ179-2006）,2007年4月1日起实施

（7）《医用诊断X射线防护玻璃板标准》 （GBZ/T184-2006）2006年4月1日起实施

（8）《放射工作人员健康标准》（GBZ98-2002），2002年6月1日起实施

二、职业照射和公众照射的剂量限值

我国于2003年4月1日开始实施新标准GB18871—2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

新标准明确规定：

（1）职业照射剂量限值

①连续5年内平均年有效剂量不应超过20mSv；

②任何一年中有效剂量不应超过50mSv；

③眼晶体的有效剂量每年不应超过150mSv；

④手足及皮肤的有效剂量每年不应超过500mSv；

（2）公众照射剂量限值

①年有效剂量不应超过1mSv；

②连续工作5年中任何一年不超过5mSv；

③眼晶体的年有效剂量不超过15mSv；

④皮肤的年有效剂量不应超过50mSv。

四、设计方案二及预算(依据碎石机房与钼靶机房四周墙体为18cm厚粘土实心砖墙)

| 序号 | 项目名称 | 防护门洞/铅玻璃 窗洞预留尺寸 (m) | 防护门/铅窗规格/铅当量 (m)/(mmpb) |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石机房手动平开防护门: 采用GF-2型手动平开防护门、内部钢骨架结构，防火聚氨酯发泡填充、面板采用淡蓝色覆膜钢板，防护材质采用1#电解铅板、合页采用重型顶针式转轴设计，内置钢珠，开启轻便、配安全防护门锁。 | 1.0*2.1 | 1.0*2.1 /2mmpb |  | 2.1 | m2 | 2100 | 4410 |
| 2 | 碎石机房防护铅玻璃： 采用ZF3型高铅医用射线防护铅玻璃，透光率高，防护性能好，表面硬度大、使用寿命长。 | 宽0.82*高0.62/窗台离地面高0.9 | 0.8*0.6 /2mmpb |  | 1 | 块 | 3400 | 3400 |
| 3 | 碎石机房包不锈钢门窗防护套： |  | 依门窗洞 实际尺寸/2mmpb |  | 2 | 套 | 1350 | 2700 |
| 4 | 碎石机房墙面及地面射线防护涂料（硫酸钡）:（含人工粉刷费） 机房内四周墙面及地面粉刷射线防护涂料、防护面积：(长5.3+宽4.5)*2*高3.0+(长5.3*宽4.5)=82.65 m2 |  | 1mmpb |  | 82.65 | m2 | 80 | 6612 |
| 5 | 碎石机房顶棚铅板吊顶防护: 机房内顶棚铅板吊顶防护(铅板吊顶下方装饰天花板由院方自购安装)、防护铅板含10%重叠、防护面积：长5.3*宽4.5=23.85 m2*重叠110%=26.24m2 |  | 1mmpb |  | 26.24 | m2 | 350 | 9184 |
| 6 | 碎石机房射线防护工程小计 |  |  |  |  |  |  | 26306 |
| 7 | 钼靶机房手动平开防护门: 采用GF-2型手动平开防护门、内部钢骨架结构，防火聚氨酯发泡填充、面板采用淡蓝色覆膜钢板，防护材质采用1#电解铅板、合页采用重型顶针式转轴设计，内置钢珠，开启轻便、配安全防护门锁。 | 1.0*2.1 | 1.0*2.1 /2mmpb | 2.1 |  | m2 | 2100 | 4410 |
| 8 | 钼靶机房防护铅玻璃： 采用ZF3型高铅医用射线防护铅玻璃，透光率高，防护性能好，表面硬度大、使用寿命长。 | 宽0.82*高0.62/窗台离地面高0.9 | 0.8*0.6 /2mmpb | 1 |  | 块 | 3400 | 3400 |
| 9 | 钼靶机房包不锈钢门窗防护套： |  | 依门窗洞实际尺寸/2mmpb | 2 |  | 套 | 1350 | 2700 |
| 10 | 钼靶机房墙面及地面射线防护涂料（硫酸钡）:（含人工粉刷费） 机房内三面墙面（与碎石机房共墙除外）及地面粉刷射线防护涂料、防护面积：(长3.8+宽3.8*2)*高3.0+(长3.8*宽3.8)=48.64m2 |  | 1mmpb | 48.64 |  | m2 | 80 | 3891.2 |
| 11 | 钼靶机房顶棚铅板吊顶防护: 机房内顶棚铅板吊顶防护(铅板吊顶下方装饰天花板由院方自购安装)、防护铅板含10%重叠、防护面积：长3.8*宽3.8=14.44 m2*重叠110%=15.88m2 |  | 1mmpb | 15.88 |  | m2 | 350 | 5558 |
| 16 | 钼靶机房射线防护工程小计 |  |  |  |  |  |  | 19959.2 |
| 17 | 合计人民币(大写)： 肆万陆仟贰佰陆拾伍元贰角整 |  |  |  |  |  | 46265.20 |  |

备注说明: 以上射线防护工程报价：1.含税（3%江西增值税普通发票）、含材料运输费、人工安装费、调试费。

2.院方自行向有防护检测资质的部门申请验收检测、费用自理