兴国县人民医院DR机房射线防护工程

预  算  书

一、防护设计的法律法规及相关标准的依据

1．法律、法规

（1）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）,

2002年5月1日起实行，国家主席令第48号修改（2016年7月2日）；

（2）《放射性同位素与射线装置放射安全和防护条例》（国务院令第449号），2005年12月1日起施行；2014年7月29日修改（国务院令第653号）

（3）《放射诊疗管理规定》(中华人民共和国卫生部令第46号)，2006年3月1日施行，2016年1月19日修订；

（4）《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》（中华人民共和国卫生部通知卫监督发【2012】25号），2012年4月12日印发；

（5）《放射工作人员职业健康管理办法》（中华人民共和国卫生部令第55号）,2007年11月1日起施行；

2.相关标准

（1）《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》（GBZ/T181-2006）,2007年4月1日起实施

（2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），2003年4月1日起实施

（3）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013），2014年5月1日起实施

（4）《医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准》（GB16348-2010），2011年6月1日实施

（5）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）,2016年11月1日起实施

（6）《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ179-2006）,2007年4月1日起实施

（7）《医用诊断X射线防护玻璃板标准》 （GBZ/T184-2006）2006年4月1日起实施

（8）《放射工作人员健康标准》（GBZ98-2002），2002年6月1日起实施

二、职业照射和公众照射的剂量限值

我国于2003年4月1日开始实施新标准GB18871—2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

新标准明确规定：

（1）职业照射剂量限值

①连续5年内平均年有效剂量不应超过20mSv；

②任何一年中有效剂量不应超过50mSv；

③眼晶体的有效剂量每年不应超过150mSv；

④手足及皮肤的有效剂量每年不应超过500mSv；

（2）公众照射剂量限值

①年有效剂量不应超过1mSv；

②连续工作5年中任何一年不超过5mSv；

③眼晶体的年有效剂量不超过15mSv；

④皮肤的年有效剂量不应超过50mSv。

三、设计方案及预算(依据DR机房四周墙体为24cm厚粘土实心砖墙)

| 序号 |  | 项目名称 | 防护门洞/铅玻璃 窗洞预留尺寸 (m) | 防护门/铅窗规格/铅当量 (m)/(mmpb) | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DR机房电动推拉防护门：(患者通道专用) 采用GF-1型电动推拉防护门、内部钢骨架结构，防火聚氨酯发泡填充、面板采用淡蓝色覆膜钢板，防护材质采用1#电解铅板、不锈钢下沉地槽，铝型材平移导轨，尼龙静音吊轮、设电子LED警示灯、警示牌。 | 1.5*2.2 | 1.8*2.4 /3mmpb | 4.32 | m2 | 2300 | 9936 |
| 2 |  | DR机房电动推拉防护门电动驱动装置: 采用台湾贺多龙品牌重型牵引电机、整机保修壹年、含带红外防碰撞安装保护装置、电机控制器、皮带传送装置、行程开关、遥控开关、双控开关。 |  |  | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
| 3 |  | DR机房手动平开防护门:（控制室专用） 采用GF-2型手动平开防护门、内部钢骨架结构，防火聚氨酯发泡填充、面板采用淡蓝色覆膜钢板，防护材质采用1#电解铅板、合页采用重型顶针式转轴设计，内置钢珠，开启轻便、配安全防护门锁。 | 1.0*2.2 | 1.0*2.2 /3mmpb | 2.2 | m2 | 2300 | 5060 |
| 4 |  | DR机房防护铅玻璃： 采用ZF3型高铅医用射线防护铅玻璃，透光率高，防护性能好，表面硬度大、使用寿命长。 | 宽1.22*高0.82/窗台离地面高0.9 | 1.2*0.8 /3mmpb | 1 | 块 | 6800 | 6800 |
| 5 |  | DR机房包不锈钢门窗防护套： |  | 依门窗洞 实际尺寸/3mmpb | 3 | 套 | 1350 | 4050 |
| 6 |  | DR机房墙面及地面射线防护涂料（硫酸钡）:（含人工粉刷费） 机房内四周墙面及地面粉刷射线防护涂料、防护面积：(长5.0+宽4.5)*2*高3.2+(长5.0*宽4.5)=83.3m2 |  | 2mmpb | 83.3 | m2 | 105 | 8746.5 |
| 7 |  | DR机房顶棚铅板吊顶防护: 机房内顶棚铅板吊顶防护(铅板吊顶下方装饰天花板由院方自购安装)、防护铅板含10%重叠、防护面积：长5.0*宽4.5=22.5m2*重叠110%=24.75m2 |  | 2mmpb | 24.75 | m2 | 680 | 16830 |
| 8 |  | 合 计 |  |  |  |  | 55922.50 |  |
| 9 | CT机房防辐射装修，加装两樘防辐射门和一樘防辐射窗59122.5 |  |  |  |  |  | 3200.00 |  |
| 9 | 合计人民币(大写)： 伍万玖仟壹佰贰拾贰元伍角整 |  |  |  |  |  |  |  |

备注说明: 以上射线防护工程报价：1.含税（3%江西增值税普通发票）、含材料运输费、人工安装费、调试费。

- 院方自行向有防护检测资质的部门申请验收检测、费用自理。